## Slide 1: Projekt HighPrecisionLVDT des Praktikums Raumfahrtelektronik im WiSe 2022/23
Abschlussvortrag von
Beatriz Mas Sanz, Thilo Witzel and Sven Julius Steinert
Garching, 14. Februar 2023

## Slide 2: Aufgabe / Problemstellung
Experiment untersucht Transport von Regolith durch Schwingung
Frequenz ist gut messbar, allerdings nicht die Auslenkung
Auslenkung des Aktuators soll vermessen werden
±0.05mm Präzision
100 Hz Abtastrate
Datenübertragung an PC
Notes: Bea

## Slide 3: Lösungsweg / Vorgehensweise
LVDT (Linear Variable Differential Transformer)
  induktiver Sensor
  uneingeschränkte Lebensdauer durch fehlende Reibung / Kontaktfläche
  geringe Nichtlinearität
  Genauigkeit nur limitiert durch die Ansteuerung und die Analog-Digitalwandlung
  Sehr gute Wiederholgenauigkeit
  Messung erfolgt reibungsfrei  Schwingverhalten des Experiments wird nicht beeinflusst
Notes: Thilo

## Slide 4: Lösungsweg / Vorgehensweise
Entwurf der Schaltung zum Betrieb eines LVDT
Signalkonditionierer / Ansteuerung des LVDTs
Bi-Polare Stromversorgung
Analog zu Digital Converter (ADC)
Mikrocontroller zur Datenübertragung
Notes: Sven

## Slide 5: Technische Umsetzung – LVDT Sensorschnittstelle
Analog Devices AD698
Benötigt bipolare Spannungsversorgung (±15V und GND)
Erzeugt AC-Anregung in Primärwindung und vergleicht diese mit Antwort der Sekundärwindungen
Einstellbare interne Filter und Kompensation für Phasenverschiebung zwischen Anregung und Antwort
Erzeugt analoges, lineares DC Ausgangssignal abhängig von Auslenkung
Einstellungen werden mit passiven Bauelementen vorgenommen
Anregung
DC Ausgang
Offset Ausgang
Urms Anregung
Frequenz
Gain Ausgang
Spannungsversorgung
Notes: Thilo

## Slide 6: Technische Umsetzung – LVDT Sensorschnittstelle
Schaltungsauslegung nach AD698 Datenblatt, Inputs LVDT:
Sensitivität S = 228 mV/V/mm
maximale Auslenkung d = 2.54 mm (±1.27 mm)
Anregung 3 Vrms / 3.5kHz
Inputs Digitalschaltung / ADC:
DC Range: 0 VDC < Uout < 5 VDC | UOS = 2.5 V
Outputs:
C1 und R1 zur Einstellung der Anregung
R2 und R3 zur Einstellung des Ausgangs
1.27mm
-1.27mm
+5
Notes: Thilo

## Slide 7: Technische Umsetzung – Power Supply Unit
Details zur Entwickelten Hardware und Software
Datenblätter
Blockdiagramm mit Komponenten und Schnittstellen
Schaltpläne
Auslegungsberechnungen
…
Notes: Bea

## Slide 8: Technische Umsetzung – ADC
24-bit
Theoretische Auflösung 0.151 nm
Details zur Entwickelten Hardware und Software
Datenblätter
Blockdiagramm mit Komponenten und Schnittstellen
Schaltpläne
Auslegungsberechnungen
…
Notes: Sven

## Slide 9: Technische Umsetzung – Mikrocontroller
Details zur Entwickelten Hardware und Software
Datenblätter
Blockdiagramm mit Komponenten und Schnittstellen
Schaltpläne
Auslegungsberechnungen
…
Notes: Sven

## Slide 10: Technische Umsetzung – PCB
Notes: Bea

## Slide 11: Technische Umsetzung – Trouble Shooting
Notes: Bea

## Slide 12: Technische Umsetzung – Mounting
Notes: Bea

## Slide 13: Technische Umsetzung – Datenübertragung Application
Notes: Sven

## Slide 14: Ergebnisse
Notes: Thilo

## Slide 15: Ergebnisse
Notes: Thilo

## Slide 16: Ergebnisse - Genauigkeit
Fehlerquellen:
Nichtlinearität der Elektronik: max 0.07% LVDT (laut Kalibrierzertifikat) max 0.05% Signalkonditionierer (laut Datenblatt) 0.12004% kombiniert (±0.00152mm worst-case im Randbereich) kann durch Kalibrierung minimiert werden
Messrauschen Testmessung: μ = 0.15073 mm, 3σ = ±0.000161 mm SNR = 2813
Temperaturfehler ADC, Signalkonditionierer, LVDT können mit Datenblatt und Temperatursensor in ADC theoretisch kompensiert werden Nicht implementiert, da keine Nutzung abseits von RT vorgesehen
Notes: Thilo

## Slide 17
 | Required | Achieved
Auslenkung | ± 0.5 mm | ± 1.27 mm
Abtastrate | 100 Hz | 200 Hz (500 Hz streaming)
Auflösung | ± 0.05 mm | ±0.00168 mm (momentan) ± 0.000054 mm 3σ = 0.000161 mm (theoretisches Limit)
Notes: Thilo

## Slide 18: Fazit / Ausblick
Kritisches Fazit:
Was wurde erreicht?
Was nicht?
Was wurde gelernt?
Wie kann es weiter gehen?
Notes: Bea

## Slide 19: Live-Demonstration
Vorführung des Versuchsaufbaus
Notes: Sven
Stream – in SerialPlot (bring .exe on USB Stick)
Recording