## Slide 1: Projekt HighPrecisionLVDT des Praktikums Raumfahrtelektronik im WiSe 2022/23
Abschlussvortrag von
Beatriz Mas Sanz, Thilo Witzel and Sven Julius Steinert
Garching, 14. Februar 2023

## Slide 2: Aufgabe / Problemstellung
Experiment untersucht Transport von Regolith durch Schwingung
Frequenz ist gut messbar, allerdings nicht die Auslenkung
Auslenkung des Aktuators soll vermessen werden
±0.05mm Präzision
100 Hz Abtastrate
Datenübertragung an PC
Notes: Bea

## Slide 3: Lösungsweg / Vorgehensweise
LVDT (Linear Variable Differential Transformer)
  induktiver Sensor
  uneingeschränkte Lebensdauer durch fehlende Reibung / Kontaktfläche
  geringe Nichtlinearität
  Genauigkeit nur limitiert durch die Ansteuerung und die Analog-Digitalwandlung
  Sehr gute Wiederholgenauigkeit
  Messung erfolgt reibungsfrei  Schwingverhalten des Experiments wird nicht beeinflusst
Notes: Thilo

## Slide 4: Lösungsweg / Vorgehensweise
Entwurf der Schaltung zum Betrieb eines LVDT
Signalkonditionierer / Ansteuerung des LVDTs
Bi-Polare Stromversorgung
Analog zu Digital Converter (ADC)
Mikrocontroller zur Datenübertragung
Notes: Sven

## Slide 5: Technische Umsetzung – LVDT Sensorschnittstelle
Analog Devices AD698
Benötigt bipolare Spannungsversorgung (±15V und GND)
Erzeugt AC-Anregung in Primärwindung und vergleicht diese mit Antwort der Sekundärwindungen
Einstellbare interne Filter und Kompensation für Phasenverschiebung zwischen Anregung und Antwort
Erzeugt analoges, lineares DC Ausgangssignal abhängig von Auslenkung
Einstellungen werden mit passiven Bauelementen vorgenommen
Anregung
DC Ausgang
Offset Ausgang
Urms Anregung
Frequenz
Gain Ausgang
Spannungsversorgung
Notes: Thilo

## Slide 6: Technische Umsetzung – LVDT Sensorschnittstelle
Schaltungsauslegung nach AD698 Datenblatt, Inputs LVDT:
Sensitivität S = 228 mV/V/mm
maximale Auslenkung d = 2.54 mm (±1.27 mm)
Anregung 3 Vrms / 3.5kHz
Inputs Digitalschaltung / ADC:
DC Range: 0 VDC < Uout < 5 VDC | UOS = 2.5 V
Outputs:
C1 und R1 zur Einstellung der Anregung
R2 und R3 zur Einstellung des Ausgangs
1.27mm
-1.27mm
+5
Notes: Thilo

## Slide 7: Technische Umsetzung – Power Supply Unit
Bi-Polare Stromversorgung mit Isolated DC/DC Converter
Spannungsglättung durch Kondensatoren
Digital und Analog Ground Trennung durch Ferrit
Notes: Bea

## Slide 8: Technische Umsetzung – Analog to Digital Converter (ADC)
ADS1220
24-bit ADC (20-bit rauschfrei)
  [ 0 – 1,048,575 ]
  [ 0 – 5000 mV ] ~ 0.0048 mV / step
  [ -1.27 – 1.27 mm ] ~ 2.4 nm / step
Low noise
bis zu 2k samples per second
  1k SPS (Normal Mode)
SPI
Integrierter Gain
Temperatur Sensor
Komfortable Bibliothek
Notes: Sven

## Slide 9: Technische Umsetzung – Mikrocontroller
ESP32-S3-DevKitC-1-N8
WiFi, Bluetooth, 2x USB
240 MHz clock speed
Octal SPI
8 MB Flash
512 KB SRAM
Software Modes
Controlled via Serial COM
Record (200 SPS)
Stream (500 SPS)
Notes: Sven

## Slide 10: Technische Umsetzung – PCB
Notes: Bea

## Slide 11: Technische Umsetzung – Trouble Shooting
Notes: Bea

## Slide 12: Technische Umsetzung – Mounting
Notes: Bea

## Slide 13: Technische Umsetzung – Datenübertragung Application
Notes: Sven

## Slide 14: Ergebnisse
Notes: Thilo

## Slide 15: Ergebnisse
Notes: Thilo

## Slide 16: Ergebnisse - Genauigkeit
Fehlerquellen:
Nichtlinearität der Elektronik: max 0.07% LVDT (laut Kalibrierzertifikat) max 0.05% Signalkonditionierer (laut Datenblatt) 0.12004% kombiniert (±0.00152mm worst-case im Randbereich) kann durch Kalibrierung minimiert werden
Messrauschen Testmessung: μ = 0.15073 mm, 3σ = ±0.000161 mm SNR = 2813
Temperaturfehler ADC, Signalkonditionierer, LVDT können mit Datenblatt und Temperatursensor in ADC theoretisch kompensiert werden Nicht implementiert, da keine Nutzung abseits von RT vorgesehen
Notes: Thilo

## Slide 17
 | Required | Achieved
Auslenkung | ± 0.5 mm | ± 1.27 mm
Abtastrate | 100 Hz | 200 Hz (500 Hz streaming)
Auflösung | ± 0.05 mm | ±0.00168 mm (momentan) σ = 0.000054 mm (theoretisches Limit) 3σ = 0.000161 mm
Notes: Thilo

## Slide 18: Fazit / Ausblick
Anwendung neue elektronische Bauteile
Gesamtprozess PCB Entwicklung, Löten und Troubleshooting
Nach Datenblatt arbeiten!
Ausblick: zweite Iteration
Notes: Bea

## Slide 19: Live-Demonstration
Vorführung des Versuchsaufbaus
Notes: Sven
Stream – in SerialPlot (bring .exe on USB Stick)
Recording